## Slide 1: Вакуумная техника
Вакуумные насосы
Вакуумная система
Уплотнения
Измерение вакуума
Методика работы с оборудованием

## Slide 2: Вакуумные насосы
Объемные
откачка за счет переменного объема, первая ступень
Динамические
откачка за счет увлечения потока газа, вторая ступень
Конденсационные
откачка поглощением

## Slide 3: Общая характеристика
Обратный поток газа от насосов
Есть от любого насоса, иногда используются ловушки
Перекос вакуума по газам
Разные скорости откачки газов
Откачка влажного газа
Конденсация влажного газа, необходим газобалласт

## Slide 4: Объемные вакуумные насосы
Характеристика:
Не боятся разгерметизации
Большая масса откачиваемого газа
Малая степень сжатия, малое достигаемое разряжение
Боятся пыли, гидроударов
Газобалласт

## Slide 5: Вакуумные насосы динамического действия
Характеристика:
Бояться разгерметизации
Малая масса откачиваемого газа
Большая степень сжатия, большое достигаемое разряжение
Характерен перегрев
Турбинные насосы боятся ударов

## Slide 6: Конденсационные вакуумные насосы
Характеристики:
Очень большое разряжение
Необходима регенерация
Откачивают не все газы
Специфичны

## Slide 7: Вакуумная система
Стандартная вакуумная схема
Механическая прочность установок
Сечения откачных трубопроводов
Остаточное газовыделение

## Slide 8: Стандартная схема

## Slide 9: Механическая прочность
Усилия на конструкции
Усилие на 1 см2 – 1 кг
Ребра жесткости, зиги
При характерных размерах более 0,5 м
Толщина стенки
3-5 мм нержавеющей стали
Материал нержавеющий
Стекло – медь –нержавейка – титан - пластик

## Slide 10: Сечения откачных труб
Учитывать зависимость скорости откачки от длины
Учитывать зависимость скорости откачки от вида препятствия
Учитывать различные виды течения, сверхзвуковые течения

## Slide 11: Остаточное газовыделение
Металл
Мало за исключением черного металла
Пластик
Может быть велико особенно при облучении или старении
Смазка
Всегда велико, необходимы минимальные количества
Вода
Превращается в лед, очень тяжело качается
Масло
Достаточно большое газовыделение, расползается по установке
Ртуть
Расползается по установке, амальгамы

## Slide 12: Уплотнения
Неразъемные (сварные)
Разъемные с металлическими уплотняющими элементами
Разъемные с эластичными уплотняющими элементами
Иллюминаторы и вводы

## Slide 13: Сварные соединения
Типичная сварка на вакуум:
Вакуумная сварка односторонняя, с полной проваркой
Сварка аргоно-дуговая с вольфрамовым неплавящимся электродом
Швы гладкие, обращены в вакуум
Использование охранных колец для тонких элементов

## Slide 14: Уплотнения “металлические”
Типичные уплотнения – конфлат, индиевые
Конфлат, сложный, зубы бояться ударов
Уплотняющий материал алюминий, отожженная медь
Уплотнения одноразовые!!!
Затяжка равномерная, крестом, треугольником

## Slide 15: “Резиновые” уплотнения
Резина специальная вакуумная, витон
Резина должна фиксироваться в пазе со всех сторон
Поверхность резины чистая, мягкая
Уплотнение только резина по металлу, резина по резине нельзя использовать

## Slide 16: Окна и вводы
Как правило используются покупные элементы
Для стекла (окна, иллюминаторы) используется спецпайка
Грибковое уплотнение

## Slide 17: Измерение вакуума
Манометры механические
Термопарные вакууметры
Ионизационные, магниторазрядные вакууметры

## Slide 18: Манометры
Проверка работоспособности
Измерения проводятся в рабочей зоне (вторая треть)
При атмосфере на “0”
Не разбито стекло
Характеристики
Надежность
Измерение низкого вакуума
Боятся ударов
Накапливают масло

## Slide 19: Термопарные вакууметры
Проверка работоспособности
Контроль цепей
Характеристики
Надежны
Измерение форвакуума, ориентировочные
Нуждаются в калибровке
Показания зависят от рода газа
Стеклянные хрупкие

## Slide 20: Ионизационные, магниторязрядные
Характеристики
Капризны
Измерения высокого вакуума, численные
Бояться разгерметизации
Показания зависят от питания, состояния электродов, полей
Бояться загрязнения
Проверка работоспособности
По образцовым измерениям

## Slide 21: Методика работы
Вакуумная гигиена
Поиск течей
Пуск, останов
Авария

## Slide 22: Вакуумная гигиена
При вскрытии напускать сухой воздух, в баллонах часто присутствует масло и СО
Работа в чистом х/б
Внутренние поверхности должны быть чистые и блестящие
Отсутствие ржавчины, воды, спирта, замасленности в установке
Необходима регулярная борьба с пылью
После проведения работ необходима просушка установки от ЛВЖ

## Slide 23: Поиск течи
Проверка насосов
Форвакуум
Высокий вакуум
Течеискатели
Последовательное отсечение
Криогенные течи
Характерные места течей (ввод, резина, пайка, сильфон, сварка)
Исправления

## Slide 24: Пуск, останов
Пуск
Снизу вверх, от форвакуума к высокому вакууму поэтапно
Затворы открывать только на высоком вакууме
Подача высокого напряжения только после выхода на режим
Схема, последовательность ввода в работу установки.
Останов строго в обратном порядке!

## Slide 25: Авария
Действия согласно инструкции:
Отключить высокое напряжение на установке
Отключить пожароопасное оборудование (газы, нагреватели, масло)
Отключить силовое оборудование
Отключить подачу воды
Поставить в известность непосредственного руководителя